| 项目名称 |  | 超声科经颅多普勒血流分析仪 | 数量：1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口/国产/无要求：无要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  |  | 备注 |
| 一 | 用途及功能 |  |  |  |
| 1 | 颅内血管、颈部血管、锁骨下等颈部血管常规检查； |  |  |  |
| 二 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 硬件部分 |  |  |  |
| 1.1 | 便携式一体式主机； |  |  |  |
| 1.2 | 显示器≥12英寸； |  |  |  |
| 1.3 | 支持1.6MHz或2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段探头 |  |  |  |
| 1.4 | 配备电池，在无交流电情况下使用时间≥30min； |  |  |  |
| 1.5 | 配备1.6MHz或2MHz（PW）探头1个； |  |  |  |
| 1.6 | 配备2.4MHz或4MHz（CW）探头1个； |  |  |  |
| 1.7 | 配备专用1.6MHz或2MHz监护探头2个； |  |  |  |
| 1.8 | 配备专用台车1辆； |  |  |  |
| 1.9 | 配备品牌激光彩色打印机1台； |  |  |  |
| 1.10 | 配备键盘，并具备自定义键； |  |  |  |
| 1.11 | 有效探头接口≥2个； |  |  |  |
| 1.12 | 支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统； |  |  |  |
| 2 | 软件部分 |  |  |  |
| 2.1 | FFT采样频率：64点、128点、256点、512点； |  |  |  |
| 2.2 | 取样容积调节范围 1、1.6MHz或2MHz：4-20mm连续可调； 2、4MHz：4-15mm连续可调； |  |  |  |
| 2.3 | 取样容积调节步长：1.6MHz、 2MHz、4MHz≤1mm； |  |  |  |
| 2.4 | 探测深度调节范围：1、1.6MHz或2MHz≥150mm； 2、4MHz≥85mm； |  |  |  |
| 2.5 | 流速测量范围：探头深度50mm的情况下测量流速≥710cm/s； |  |  |  |
| 2.6 | 检测参数≥8个：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、HITS等； |  |  |  |
| 2.7 | 支持单通道、双通道； |  |  |  |
| 2.7.1 | 单通道支持同步显示≥8个深度图谱，并且可以任意选择频谱放大并保存等； |  |  |  |
| 2.7.2 | 双通道支持同时显示≥6个深度图谱，双侧的血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节； |  |  |  |
| 2.8 | 动态M模式，可视取样容积深度、宽度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； |  |  |  |
| 2.9 | 参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据； |  |  |  |
| 2.10 | 探头自动冻结功能，延长探头使用寿命； |  |  |  |
| 2.11 | 异常血流提醒功能，颜色提醒、语音提醒； |  |  |  |
| 2.12 | 栓子检测及发泡实验 |  |  |  |
| 2.12.1 | 栓子和伪迹自动识别、自动计算功能； |  |  |  |
| 2.12.2 | 智能语音识别发泡实验功能； |  |  |  |
| 2.12.3 | 智能发泡实验结果分级功能； |  |  |  |
| 2.13 | 脑循环监测 |  |  |  |
| 2.13.1 | 辅助识别震荡波、钉子波； |  |  |  |
| 2.13.2 | 自动计算血流方向指数(DFI)、净剩血流速度(NFV)、自动计算尖小收缩峰峰值流速、收缩期持续时间； |  |  |  |
| 2.13.3 | 自动计算 TCD 颅内压值(TICP)； |  |  |  |
| 2.13.4 | 自动计算 Lindegaard 指数，辅助判定脑血管痉挛发生及严重度； |  |  |  |
| 2.14 | 颈脑血管手术脑循环监测 |  |  |  |
| 2.14.1 | 术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况； |  |  |  |
| 2.14.2 | 术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落； |  |  |  |
| 2.15 | 脑血流监测 |  |  |  |
| 2.15.1 | 脑血流自动调节监护功能； |  |  |  |
| 2.16.2 | 可实现卧、立位血流变化实验，通过对趋势W波的监测判断患者的动脉调节反应性； |  |  |  |
| 2.17 | 脑血流动力学监测模块自动计算屏气指数(BHI)、血流速度增快百分率(PCi)、血流自动调节指数(ARI) |  |  |  |
| 2.18 | 离线数据分析功能，可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告； |  |  |  |
| 2.19 | 多功能报告单：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出等； |  |  |  |
| 2.20 | 可实现数据管理，数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等； |  |  |  |
| 三 | 配备中文操作手册； |  |  |  |
| 四 | 技术服务 |  |  |  |
| 4.1 | 成交方须根据本技术要求，完成设备的采购（生产制造）、检验运输、成品移交、现场安装、系统调试、操作使用培训、售后服务等工作，并向购买方移交所有的技术资料。 |  |  |  |
| 4.2 | 成交方应对设备（含附件）的性能、结构、工作原理、材质、制造技术等内容进行详细介绍，提供操作系统、设备及主要材料的相关说明和资料。 |  |  |  |
| 4.3 | 成交方负责设备（含所有附件及备用件）的运输及保险、卸货、安装。应根据设备特点，制定合理的运输、安装方案，确保运输、安装和调试全过程的安全可靠。 |  |  |  |
| 4.4 | 终身免费提供软件升级服务，提供生产厂家证明文件。 |  |  |  |
| 五 | 质保要求 |  |  |  |
| 5.1 | 本产品质保期为：项目验收合格后原厂整机质保≥12个月，终身提供维修服务。 |  |  |  |
| 5.2 | 在质保期内正常使用范围实行免费包退、包换、包修理。出现质量问题24小时到达现场维修。 |  |  |  |
| 5.3 | 成交方供应的所有设备（含附件）全部在质保范围内。 |  |  |  |
| 5.4 | 质保到期后维修，只收取配件费用，服务免费。 |  |  |  |
| 六 | 其他要求 |  |  |  |
| 6.1 | 接到售后服务需求后2小时内给予答复，24小时内到达服务现场； |  |  |  |
| 6.2 | 设备在使用过程中所产生的侵权、纠纷等责任由成交方全部承担。 |  |  |  |
| 6.3 | 交货期：自合同生效之日起10日历天内完成供货。 |  |  |  |
| 6.4 | 交货地点：购买人指定地点。 |  |  |  |